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Sprawa nr 127/2026								załącznik nr 4 do SWZ
Specyfikacja techniczna 

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Wieża endoskopowa do zabiegów gastrologicznych ze sztuczną inteligencją
	1  komplet
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne:

	GŁÓWNY PROCESOR WIDEO:

	1. 
	Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne
	TAK
	

	2. 
	Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki
	TAK
	

	3. 
	Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych
	TAK
	

	4. 
	Obrazowanie auto-fluorescencyjne
	TAK
	

	5. 
	Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych
Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krawienia
	TAK
	

	6. 
	Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu.
	TAK
	

	7. 
	Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem
	TAK
	

	8. 
	Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów
	TAK
	

	9. 
	Dotykowy panel sterujący
	TAK
	

	10. 
	Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa
	TAK
	

	11. 
	Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów
	TAK
	

	12. 
	Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)
	TAK
	

	13. 
	Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite
	TAK
	

	14. 
	Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI
	TAK
	

	15. 
	Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C
	TAK
	

	16. 
	Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników
	TAK, podać
	

	17. 
	Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów.
	TAK, podać
	

	18. 
	Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów
	TAK
	

	19. 
	2 stopniowa regulacja kontrastu
	TAK
	

	20. 
	Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji.
	TAK
	

	21. 
	Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8
	TAK, podać
	

	22. 
	Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy
	TAK
	

	23. 
	Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury
	TAK, podać
	

	24. 
	Elektroniczne powiększenie 3 stopnie.
	TAK
	

	25. 
	Funkcja PIP, POP
	TAK
	

	26. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	TAK
	

	27. 
	Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania
	TAK
	

	28. 
	Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów
	TAK
	

	29. 
	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia
	TAK, wymienić
	

	30. 
	Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG
	TAK
	

	31. 
	Pamięć wewnętrzna
	TAK
	

	32. 
	Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia
	TAK
	

	33. 
	Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła
	TAK
	

	34. 
	Wbudowana pompa insuflacyjna
	TAK
	

	35. 
	Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza
	TAK
	

	36. 
	4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka
	TAK, wymienić
	

	37. 
	Zdalne sterowanie pompą wody
	TAK
	

	38. 
	Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.)
	TAK, podać
	

	39. 
	Waga max. 20 kg
	TAK, podać
	

	40. 
	W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt.
	TAK, wymienić
	

	41. 
	Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4,  przycisk nożny 2.
	TAK, podać
	

	POMOCNICZY PROCESOR WIDEO:

	42. 
	Procesor wideo z możliwością wyboru standardu obrazowania spośród HDTV 1080p, HDTV 1080i, SXGA, SDTV
	TAK
	

	43. 
	Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki
	TAK
	

	44. 
	Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła NBI
	TAK
	

	45. 
	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080: DVI-D, 2x HD-SDI, Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB
	TAK, wymienić
	

	46. 
	Wyjścia wideo standard: S-video, composite, Wejścia HDTV : HD-SDI
	TAK, wymienić
	

	47. 
	Wyjścia komunikacyjne: ETHERNET/DICOMM, Firewire
	TAK, wymienić
	

	48. 
	Polskie czcionki komunikatów procesora
	TAK
	

	49. 
	Trzy tryby przesłony: auto, maksymalny, średni
	TAK, wymienić
	

	MONITOR ENDOSKOPOWY:

	50. 
	Przekątna ekranu: 31,5 ”
	TAK, podać
	

	51. 
	Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą
	TAK
	

	52. 
	Podświetlenie: LED
	TAK
	

	53. 
	Rozdzielczość: 3840 × 2160
	TAK, podać
	

	54. 
	Proporcje ekranu: 16:9
	TAK, podać
	

	55. 
	Jasność: 450 cd/m
	TAK, podać
	

	56. 
	Kąt widzenia: 178°
	TAK, podać
	

	57. 
	Kontrast: 1000:1
	TAK, podać
	

	58. 
	Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1
	TAK, podać
	

	59. 
	Wyjścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2
	TAK, podać
	

	60. 
	Wejścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1, DVI-D ×1
	TAK, podać
	

	61. 
	Wyjścia sygnału 2K: 3G-SDI ×1
	TAK, podać
	

	62. 
	Dodatkowe funkcje: 
wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP)
	TAK, wymienić
	

	63. 
	Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP
	TAK
	

	64. 
	Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K
	TAK
	

	65. 
	Wbudowany zasilacz monitora
	TAK
	

	66. 
	Waga maks. 12 kg
	TAK, podać
	

	POMPA PŁUCZĄCA:

	67. 
	Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet
	TAK, podać
	

	68. 
	Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego
	TAK
	

	69. 
	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu.
	TAK
	

	70. 
	Regulacja mocy przepływu – 9 stopni
	TAK, podać
	

	71. 
	Maksymalny przepływ 750 ml/min.
	TAK, podać
	

	72. 
	Pojemnik na wodę  2 l
	TAK
	

	INSUFLATOR:

	73. 
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym.
	TAK
	

	74. 
	Regulowany system podawania gazu
	TAK
	

	75. 
	Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu)
	TAK, podać
	

	76. 
	Butelka woda-gaz kompatybilna z oferowanym źródłem światła umożliwiając insuflację CO2
	TAK
	

	GASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY 2 SZTUKI:

	77. 
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	TAK
	

	78. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	

	79. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego
	TAK
	

	80. 
	Średnica sondy endoskopowej 9,6 mm
	TAK, podać
	

	81. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej max. 9,9 mm
	TAK, podać
	

	82. 
	Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm
	TAK, podać
	

	83. 
	Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu.
	TAK
	

	84. 
	Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. :  1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm
	TAK, podać
	

	85. 
	Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 140°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 140°
	TAK, podać
	

	86. 
	Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°
	TAK, podać
	

	87. 
	Długość sondy roboczej maks. 1030 mm
	TAK, podać
	

	88. 
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	TAK
	

	89. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK, podać
	

	90. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7
	TAK
	

	91. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny
	TAK
	

	92. 
	Współpraca z zaoferowanym procesorem
	TAK
	

	93. 
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego
	TAK
	

	GASTROSKOP ZABIEGOWY 1 SZTUKA:

	94. 
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	TAK
	

	95. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	

	96. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego
	TAK
	

	97. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 10,9 mm
	TAK, podać
	

	98. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 10,0 mm
	TAK, podać
	

	99. 
	Kanał roboczy o średnicy  3,7 mm
	TAK, podać
	

	100. 
	Pole widzenia min. 140°
	TAK, podać
	

	101. 
	Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°
	TAK, podać
	

	102. 
	Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm
	TAK, podać
	

	103. 
	Kanał irygacyjny Water Jet
	TAK
	

	104. 
	Uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK, podać
	

	105. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.
	TAK
	

	106. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.
	TAK
	

	107. 
	Możliwość mycia w myjniach ETD
	TAK
	

	108. 
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego 
	TAK
	

	109. 
	Endoskop kompatybilny z będącym na wyposażeniu szpitala procesorem CV-190 oraz zaoferowanym procesorem
	TAK
	

	KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY DŁUGI  2 SZTUKI:

	110. 
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	TAK
	

	111. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	

	112. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego
	TAK
	

	113. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm
	TAK, podać
	

	114. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm
	TAK, podać
	

	115. 
	Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm
	TAK, podać
	

	116. 
	Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu.
	TAK, podać
	

	117. 
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	TAK
	

	118. 
	Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta.
	TAK
	

	119. 
	Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. :  1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm
	TAK, podać
	

	120. 
	Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160°
	TAK, podać
	

	121. 
	Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°
	TAK, podać
	

	122. 
	Długość sondy roboczej maks. 1680 mm
	TAK, podać
	

	123. 
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	TAK
	

	124. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	

	125. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7
	TAK
	

	126. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny
	TAK
	

	127. 
	Współpraca z zaoferowanym procesorem
	TAK
	

	128. 
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego
	TAK
	

	KOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNY KRÓTKI 1 SZTUKA:

	129. 
	Kompatybilny z funkcją wąskopasmowego obrazowania poprzez filtr optyczny i cyfrowy - uwydatniająca zmiany śluzówki i pomocna w ocenie marginesu
	TAK
	

	130. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	

	131. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowania dichromatycznego
	TAK
	

	132. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 12,8 mm
	TAK, podać
	

	133. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 13,2 mm
	TAK, podać
	

	134. 
	Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm
	TAK, podać
	

	135. 
	Funkcja zwiększonej głębi ostrości, łączącą obrazy z bliskiego oraz z dalekiego planu – gwarantująca optymalną ostrość w obrębie całego obrazu.
	TAK
	

	136. 
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	TAK
	

	137. 
	Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta.
	TAK
	

	138. 
	Dwustopniowa regulowana głębia ostrości min. :  1,5-5,5 mm oraz 3-100 mm
	TAK, podać
	

	139. 
	Pole widzenia min. – tryb normalnego ostrzenia: 170°, tryb zbliżeniowego ostrzenia: 160°
	TAK, podać
	

	140. 
	Zginanie końcówki endoskopu min.: Góra: 180°, Dół: 180°, Lewo: 160°, Prawo: 160°
	TAK, podać
	

	141. 
	Długość sondy roboczej maks. 1330 mm
	TAK, podać
	

	142. 
	Kanał irygacyjny - Water Jet
	TAK
	

	143. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 5 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	

	144. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7
	TAK
	

	145. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny
	TAK
	

	146. 
	Współpraca z zaoferowanym procesorem
	TAK
	

	147. 
	Endoskop wyposażony w układ pamięci RFID przechowujący informacje o endoskopie i przekazujący je do systemu wizyjnego
	TAK
	

	MODUŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE Z 5-LETNIĄ OBSŁUGĄ:

	148. 
	Platforma sztucznej inteligencji do umieszczenia na endoskopowym torze wizyjnym
	TAK
	

	149. 
	Oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do wykrywania i charakteryzacji polipów w jelicie grubym.
	TAK
	

	150. 
	Analizuje dane z procesora w czasie rzeczywistym
	TAK
	

	151. 
	Oznacza podejrzane polipy jelita grubego za pomocą zielonych ramek i zapewnia wizualne wskazówki które pomagają operatorom w trakcie badania
	TAK
	

	152. 
	W zestawie klawiatura oraz przycisk nożny ułatwiające obsługę
	TAK
	

	153. 
	Sygnalizacja za pomocą wizualizacji oraz sygnałów dźwiękowych 
	TAK
	

	154. 
	Urządzenie oparte na działaniu w chmurze, wymaga połączenia sieciowego
	TAK
	

	155. 
	Kompatybilne z będącym na wyposażeniu szpitala torem wizyjnym cv-190 oraz z zaoferowanym procesorem
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania:

	156. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	157. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	
	

	158. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	159. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	160. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	161. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	162. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	163. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 2 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	164. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące
maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	165. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta
	TAK
	

	166. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	167. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	168. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	169. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	170. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	171. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	172. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	173. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	174. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK
Podać
	

	175. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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