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Sprawa nr 127/2026								załącznik nr 5 do SWZ
Specyfikacja techniczna 

	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Producent/typ
	Cena jedn. netto [PLN]
	Wartość netto [PLN]
	VAT [%]
	Cena jedn. brutto [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	1.
	Aparat RTG typu ramię C
	1  komplet
	
	
	
	
	
	



* (jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.


	
Lp.
	
Wymagania techniczne
	Wartość wymagana
	Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru 

	Parametry ogólne:

	1. 
	Aparat przewoźny.
	TAK
	

	2. 
	Zakres napięć minimum 40 – 110 kV.
	TAK, podać
	

	3. 
	Maksymalna wartość prądu [mA]:
Fluoroskopia lub ekspozycja pulsacyjna – min 7,2 mA.
	TAK, podać
	

	4. 
	Maksymalny prąd w trybie radiografii cyfrowej min. 19 mA.
	TAK, podać
	

	5. 
	Ilość impulsów w trybie fluoroskopii pulsacyjnej – minimum 15 impulsów /sek. 
	TAK, podać
	

	6. 
	Lampa RTG ze stacjonarną anodą dwuogniskową.
	TAK
	

	7. 
	Małe ognisko lampy RTG nie większe niż 0,6 mm (IEC 60336)
	TAK, podać
	

	8. 
	Duże ognisko lampy RTG nie większe niż 1,2 mm (IEC 60336)  
	TAK, podać
	

	9. 
	Pojemność cieplna anody RTG minimum 70 kHU.
	TAK, podać
	

	10. 
	Prędkość chłodzenia anody minimum 50 kHU/min.
	TAK, podać
	

	11. 
	Pojemność cieplna kołpaka RTG minimum 1400 kHU.
	TAK, podać
	

	12. 
	Moc generatora RTG minimum 2,1 kW.
	TAK, podać
	

	13. 
	Możliwość pracy automatycznej i ręcznej.
	TAK
	

	14. 
	Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem.
	TAK
	

	15. 
	Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min. 3.8 mm Al. + 0,1 mm Cu
	TAK, podać
	

	16. 
	Blendy szczelinowe, obrotowe.
	TAK
	

	17. 
	Blenda irysowa.
	TAK
	

	18. 
	Automatyka doboru parametrów ekspozycji według topografii i rodzaju badań.
	TAK
	

	19. 
	Zasilanie jednofazowe 220-230 V/50 Hz.
	TAK
	

	20. 
	Ramię C w pełni wyważone oddzielone od stacji z monitorami.
	TAK
	

	21. 
	Rotacja (obrót wokół osi wzdłużnej) minimum +/- 180º.
	TAK, podać
	

	22. 
	Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) minimum 140º.
	TAK, podać
	

	23. 
	Odchylenie od osi pionowej (ruch wig-wag) minimum +/- 10º.
	TAK, podać
	

	24. 
	Przesuw poziomy [cm] minimum 20 cm.
	TAK, podać
	

	25. 
	Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] minimum 42 cm.
	TAK, podać
	

	26. 
	Hamulce wszystkich ruchów ramienia C oznaczone kolorami
	TAK
	

	27. 
	Hamulce ramienia C manualne lub elektromagnetyczne
	TAK, podać
	

	28. 
	Odległość SID [cm] minimum 99 cm.
	TAK, podać
	

	29. 
	Prześwit między detektorem a lampą.
	TAK
	

	30. 
	Głębokość ramienia C min. 71 cm
	TAK, podać
	

	31. 
	Detektor w technologii amorficzny krzem min. ≥ 20x20 cm lub
detektor w technologii IGZO
	TAK, opisać
	

	32. 
	Ilość dostępnych powiększeń - 3
	TAK
	

	33. 
	Pamięć ostatniego obrazu (LIH).
	TAK
	

	34. 
	Matryca detektora minimum 1024 x 1024 pix.
	TAK
	

	35. 
	Głębokość akwizycji minimum 16 bit.
	TAK, podać
	

	36. 
	Pojemność pamięci / dysku minimum 100 000 obrazów.
	TAK, podać
	

	37. 
	Akwizycja obrazów minimum 15 klatek/s.
	TAK, podać
	

	38. 
	Przyłącze sieciowe LAN.
	TAK
	

	39. 
	Redukcja szumów w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	40. 
	Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym.
	TAK
	

	41. 
	Cyfrowy obrót obrazu (prawo, lewo)
	TAK
	

	42. 
	Obraz lustrzany
	TAK
	

	43. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów.
	TAK
	

	44. 
	Funkcja pomiarów odległości na obrazie.
	TAK
	

	45. 
	Napęd DVD do archiwizacji obrazów na dyskach CD/DVD
	TAK
	

	46. 
	Nagrywanie obrazów z badań przez port USB na nośnik typu pendrive w formacie DICOM/PNG
lub
aparat wyposażony w port USB z możliwością
Zapisu w formacie pełnym: DICOM,
DICOM 3.0, TIFF, AVI oraz w formacie pomniejszonym: DICOM, JPG
	TAK, opisać
	

	47. 
	Wbudowana przeglądarka obrazów DICOM. Możliwość wgrania obrazów z takich źródeł jak PACS , DVD, USB. Przeglądarka umożliwia prezentowanie danych w przekroju 2D, jako wolumen 3D, MPR oraz MIP.
	TAK
	

	48. 
	Wyświetlanie raportu dawki.
	TAK
	

	49. 
	Regulacja jasności i kontrastu.
	TAK
	

	50. 
	Postprocessing: prezentacja obrazu lewo/prawo; obrót obrazu góra/dół prezentacja pozytyw/negatyw, zoom.
	TAK
	

	51. 
	Aplikacja korygująca artefakty pochodzące od metalowych obiektów bez wpływu na kontrast i jasność obrazu czy dawkę promieniowania.
	TAK
	

	52. 
	Oprogramowanie umożliwiające obrazowanie struktur anatomicznych w dowolnym położeniu, również przy krawędzi detektora
	TAK
	

	53. 
	Programy anatomiczne min. 6 (min. czaszka, klatka piersiowa, kręgosłup, miednica/kręgosłup lędźwiowy, ramię, biodro/noga)
lub 5 programów anatomicznych (Ortopedia; Ortopedia/Neurochirurgia; Kardiologia; Urologia/Endoskopia; Ciała obce)
	TAK, wymienić, opisać
	

	54. 
	Dwa monitory kolorowe 19” na oddzielnej stacji monitorów.
	TAK
	

	55. 
	Jeden z 19-calowych monitorów – dotykowy (do zarządzania systemem) 
	TAK
	

	56. 
	Funkcja ułatwiająca komunikację lekarz - technik przy pozycjonowaniu ramienia C. Oznaczenia kolorami na ramieniu C oraz zestaw liczb (3, 6, 9, 12) na detektorze odpowiada tym samym liczbom wyświetlanym na obrazie klinicznym zapewnia jednolite odniesienie do widzianego obrazu dla lekarza i technika
	TAK, opisać
	

	57. 
	Luminancja monitorów minimum 650 cd/m2.
	TAK, podać
	

	58. 
	Kąt widzenia monitorów minimum +/- 170 stopni.
	TAK, podać
	

	59. 
	Kontrast minimum 700:1.
	TAK, podać
	

	60. 
	Pedał wyzwalania skopii.
	TAK
	

	61. 
	Ręczne wyzwalanie skopii.
	TAK
	

	62. 
	Pilot na podczerwień do zdalnego sterowania głównymi funkcjami obrazowymi w aparacie – min. (uruchamianie pętli; przegląd obrazów; odzyskiwanie poprzedniego obrazu; ustawianie obrazu na monitorze referencyjnym; zapis obrazu)
	TAK
	

	63. 
	Kluczyk do blokowania możliwości wyzwalania skopi i elektrycznego sterowania pionowymi ruchami ramienia C 
	TAK
	

	64. 
	Bezprzewodowy interfejs sieciowy DICOM.
	TAK
	

	65. 
	Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min.:
•	DICOM store;
•	DICOM print;
	TAK
	

	WYMAGANIA DODATKOWE:

	66. 
	Ochrona osobista, dwa komplety (fartuch + osłona tarczycy). Fason, kolor i rozmiar do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy na dostawę.
	TAK
	

	67. 
	Wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego i monitorów zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych) oraz integrację (podłączenie) z systemem szpitalnym PACS (DICOM) – Zamawiający zapewnia licencję.
Testy należy wykonać w Sali operacyjnej nr 3 Zintegrowanego Bloku Operacyjnym nr 2 (budynek Polikliniki II piętro).
	TAK
	

	68. 
	Wykonawca w cenie przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do wykonania projektów osłon stałych dla pomieszczenia, w których użytkowany będzie oferowany sprzęt tj. sali zabiegowej nr 3. Dotychczasowe projekty osłon stałych w załączniku.
	TAK
	

	[bookmark: _Hlk481595046]  Inne wymagania:

	69. 
	Oferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2026. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych.
	TAK
	

	70. 
	Wykonawca zobowiązuję się do zabrania i utylizacji na własny koszt wszelkich opakowań po dostarczonym sprzęcie (w szczególności: palet, opakowań kartonowych, zabezpieczeń ze styropianu, folii)
	TAK
	

	71. 
	Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia).
	TAK
	

	72. 
	Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE 
Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	

	73. 
	Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu 
Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu  zamówienia.
	TAK
	

	74. 
	Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty,  broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim
	TAK
	

	75. 
	Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów
	TAK
	

	76. 
	Dostawca zobowiązuje się do:
- dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu
- dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 3 godziny]. Zamawiający zastrzega sobie możliwość drugiego szkolenia na żądanie w trakcie użytkowania sprzętu.
	TAK
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	77. 
	Długość udzielanej gwarancji –  minimum 24 miesiące
maksymalnie 60 miesięcy
	TAK
podać
	

	78. 
	Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji obejmującej wszystkie czynności zapewniające 100% użytkowanie sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta
	TAK
	

	79. 
	Autoryzowany serwis na terenie Polski
	TAK
Podać
	

	80. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki
	TAK
Podać
	

	81. 
	Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	82. 
	Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy
	TAK
Podać
	

	83. 
	Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach
	TAK
Podać
	

	84. 
	Możliwość zgłaszania awarii codziennie przez 24 h/dobę w ciągu 365 dni w roku.
	TAK
	

	85. 
	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych
	TAK
Podać
	

	86. 
	Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji 
	TAK
Podać
	

	87. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)
	TAK
Podać
	

	88. 
	Dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od momentu dostarczenia
	TAK
Podać
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